## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5 | 199.2 | 39.55
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz) |  |  |  | 399 | 79.35
200 | 199.2 | 40 | 39.55 | 5.0367 | 1.0073 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 599.2 | 119.2
400 | 399 | 80 | 79.35 | 5.0284 | 1.0057 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 799.4 | 159.05
600 | 599.2 | 120 | 119.2 | 5.0268 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC | 999.4 | 199
800 | 799.4 | 160 | 159.05 | 5.0261 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC | 1199.6 | 238.9
1000 | 999.4 | 200 | 199 | 5.0221 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 1399.6 | 278.8
1200 | 1199.6 | 240 | 238.9 | 5.0213 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1599.6 | 318.75
1400 | 1399.6 | 280 | 278.8 | 5.0201 | 1.004 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1799.6 | 358.75
1600 | 1599.6 | 320 | 318.75 | 5.0184 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1999.6 | 398.7
1800 | 1799.6 | 360 | 358.75 | 5.0163 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2199.8 | 438.7
2000 | 1999.6 | 400 | 398.7 | 5.0153 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 2399.6 | 478.65
2200 | 2199.8 | 440 | 438.7 | 5.0144 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2599.8 | 518.7
2400 | 2399.6 | 480 | 478.65 | 5.0133 | 1.0027 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  |  | 2800 | 558.7
2600 | 2599.8 | 520 | 518.7 | 5.0121 | 1.0024 | 13 | 0.21667 | 0.060093 |  | Discriminator |  | 2999.8 | 598.7
2800 | 2800 | 560 | 558.7 | 5.0116 | 1.0023 | 22 | 0.36667 | 0.078174 |  | Make & Model | LRS 620CL | 3099.8 | 618.7
3000 | 2999.8 | 600 | 598.7 | 5.0105 | 1.0021 | 34 | 0.56667 | 0.097183 |  | Threshold (mV) | 140 | 3199.8 | 638.65
3100 | 3099.8 | 620 | 618.7 | 5.0102 | 1.002 | 37 | 0.61667 | 0.10138 |  |  |  | 3299.8 | 658.65
3200 | 3199.8 | 640 | 638.65 | 5.0103 | 1.0021 | 56 | 0.93333 | 0.12472 |  | Scalar |  | 3399.8 | 678.7
3300 | 3299.8 | 660 | 658.65 | 5.0099 | 1.002 | 71 | 1.1833 | 0.14044 |  | Make & Model | Caen N145 | 3500 | 698.7
3400 | 3399.8 | 680 | 678.7 | 5.0093 | 1.0019 | 80 | 1.3333 | 0.14907 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3600 | 718.75
3500 | 3500 | 700 | 698.7 | 5.0093 | 1.0019 | 109 | 1.8167 | 0.17401 |  |  |  | 3700 | 738.7
3600 | 3600 | 720 | 718.75 | 5.0087 | 1.0017 | 114 | 1.9 | 0.17795 |  |  |  | 3800.2 | 758.75
3700 | 3700 | 740 | 738.7 | 5.0088 | 1.0018 | 132 | 2.2 | 0.19149 |  | Summary |  | 3900.2 | 778.8
3800 | 3800.2 | 760 | 758.75 | 5.0085 | 1.0017 | 146 | 2.4333 | 0.20138 |  | V_Max (V) | 4900.6 | 4000.2 | 798.8
3900 | 3900.2 | 780 | 778.8 | 5.008 | 1.0016 | 170 | 2.8333 | 0.21731 |  | Vdrift_Max (V) | 4603.415 | 4100.2 | 818.85
4000 | 4000.2 | 800 | 798.8 | 5.0078 | 1.0016 | 176 | 2.9333 | 0.22111 |  | I_Max (uA) | 979.45 | 4200.2 | 838.85
4100 | 4100.2 | 820 | 818.85 | 5.0073 | 1.0015 | 195 | 3.25 | 0.23274 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5 | 4300.4 | 858.95
4200 | 4200.2 | 840 | 838.85 | 5.0071 | 1.0014 | 210 | 3.5 | 0.24152 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 5.0017 | 4400.2 | 879
4300 | 4300.4 | 860 | 858.95 | 5.0066 | 1.0013 | 193 | 3.2167 | 0.23154 |  | R_Diff (%) | 0.034521 | 4500.6 | 899.05
4400 | 4400.2 | 880 | 879 | 5.0059 | 1.0012 | 248 | 4.1333 | 0.26247 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 9.7667 | 4600.4 | 919.15
4500 | 4500.6 | 900 | 899.05 | 5.006 | 1.0012 | 249 | 4.15 | 0.263 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.40346 | 4700.6 | 939.25
4600 | 4600.4 | 920 | 919.15 | 5.0051 | 1.001 | 287 | 4.7833 | 0.28235 |  |  |  | 4800.6 | 959.35
4700 | 4700.6 | 940 | 939.25 | 5.0046 | 1.0009 | 314 | 5.2333 | 0.29533 |  |  |  | 4900.6 | 979.45
4800 | 4800.6 | 960 | 959.35 | 5.004 | 1.0008 | 437 | 7.2833 | 0.34841
4900 | 4900.6 | 980 | 979.45 | 5.0034 | 1.0007 | 586 | 9.7667 | 0.40346
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333