## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 39.9202 | 40 | 4.995 | 0.99701 | 1 | 0.016667 | 0.016667
400 | 399.8 | 79.8403 | 79.95 | 5.0006 | 0.99813 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Preamplifier
600 | 600 | 119.7605 | 120.05 | 4.9979 | 0.99759 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC
800 | 799.8 | 159.6806 | 160.1 | 4.9956 | 0.99713 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 142PC
1000 | 1000 | 199.6008 | 200.2 | 4.995 | 0.99701 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.35 | 4.9919 | 0.99638 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.55 | 4.9895 | 0.99591 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1600 | 319.3613 | 320.7 | 4.9891 | 0.99583 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 359.2814 | 360.95 | 4.9868 | 0.99538 | 2 | 0.033333 | 0.02357
2000 | 2000 | 399.2016 | 401.2 | 4.985 | 0.99502 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2200 | 439.1218 | 441.45 | 4.9836 | 0.99473 | 4 | 0.066667 | 0.033333 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2400 | 479.0419 | 481.75 | 4.9818 | 0.99438 | 9 | 0.15 | 0.05
2600 | 2600 | 518.9621 | 522 | 4.9808 | 0.99418 | 10 | 0.16667 | 0.052705 |  | Discriminator
2800 | 2800.2 | 558.8822 | 562.3 | 4.9799 | 0.99399 | 26 | 0.43333 | 0.084984 |  | Make & Model | Lecroy
3000 | 3000 | 598.8024 | 602.6 | 4.9784 | 0.9937 | 21 | 0.35 | 0.076376 |  | Threshold (mV) | -142
3100 | 3100 | 618.7625 | 622.75 | 4.9779 | 0.9936 | 34 | 0.56667 | 0.097183
3200 | 3200.2 | 638.7226 | 642.95 | 4.9774 | 0.99349 | 56 | 0.93333 | 0.12472 |  | Scalar
3300 | 3300.2 | 658.6826 | 663.1 | 4.9769 | 0.9934 | 85 | 1.4167 | 0.15366 |  | Make & Model | CAEN N1145
3400 | 3400.2 | 678.6427 | 683.3 | 4.9761 | 0.99324 | 108 | 1.8 | 0.17321 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500.2 | 698.6028 | 703.45 | 4.9758 | 0.99317 | 126 | 2.1 | 0.18708
3600 | 3600 | 718.5629 | 723.55 | 4.9755 | 0.99311 | 136 | 2.2667 | 0.19437
3700 | 3699.8 | 738.523 | 743.75 | 4.9745 | 0.99292 | 174 | 2.9 | 0.21985 |  | Summary
3800 | 3800 | 758.483 | 763.95 | 4.9741 | 0.99284 | 219 | 3.65 | 0.24664 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 784.15 | 4.9733 | 0.99267 | 229 | 3.8167 | 0.25221 |  | Vdrift_Max (V) | 4645.95
4000 | 4000 | 798.4032 | 805.9 | 4.9634 | 0.9907 | 152 | 2.5333 | 0.20548 |  | I_Max (uA) | 988.5
4100 | 4100 | 818.3633 | 826.15 | 4.9628 | 0.99057 | 203 | 3.3833 | 0.23746 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01
4200 | 4200 | 838.3234 | 846.4 | 4.9622 | 0.99046 | 216 | 3.6 | 0.24495 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9545
4300 | 4300 | 858.2834 | 866.65 | 4.9616 | 0.99035 | 231 | 3.85 | 0.25331 |  | R_Diff (%) | 1.1074
4400 | 4400.2 | 878.2435 | 886.95 | 4.961 | 0.99023 | 381 | 6.35 | 0.32532 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 20.8833
4500 | 4500.2 | 898.2036 | 907.2 | 4.9605 | 0.99013 | 542 | 9.0333 | 0.38801 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.58996
4600 | 4600 | 918.1637 | 927.5 | 4.9596 | 0.98993 | 506 | 8.4333 | 0.37491
4700 | 4699.8 | 938.1238 | 947.8 | 4.9586 | 0.98975 | 702 | 11.7 | 0.44159
4800 | 4799.8 | 958.0838 | 968.1 | 4.958 | 0.98961 | 912 | 15.2 | 0.50332
4900 | 4900 | 978.0439 | 988.5 | 4.957 | 0.98942 | 1253 | 20.8833 | 0.58996
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333