## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 200.2 | 39.9202 | 40.05 | 4.9988 | 0.99775 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.2 | 40.05
400 | 399.6 | 79.8403 | 79.9 | 5.0013 | 0.99825 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.6 | 79.9
600 | 599.8 | 119.7605 | 120 | 4.9983 | 0.99767 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC | 599.8 | 120
800 | 799.8 | 159.6806 | 160.05 | 4.9972 | 0.99744 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC | 799.8 | 160.05
1000 | 999.8 | 199.6008 | 200.2 | 4.994 | 0.99681 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier |  | 999.8 | 200.2
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.35 | 4.9919 | 0.99638 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.35
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.55 | 4.9895 | 0.99591 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 280.55
1600 | 1599.8 | 319.3613 | 320.7 | 4.9885 | 0.9957 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1599.8 | 320.7
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 360.95 | 4.9863 | 0.99527 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1799.8 | 360.95
2000 | 1999.8 | 399.2016 | 401.25 | 4.9839 | 0.9948 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500 | 1999.8 | 401.25
2200 | 2200 | 439.1218 | 441.5 | 4.983 | 0.99461 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2200 | 441.5
2400 | 2399.8 | 479.0419 | 481.8 | 4.9809 | 0.99419 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2399.8 | 481.8
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 522.05 | 4.98 | 0.99401 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator |  | 2599.8 | 522.05
2800 | 2800 | 558.8822 | 562.4 | 4.9787 | 0.99375 | 25 | 0.41667 | 0.083333 |  | Make & Model | Lecroy | 2800 | 562.4
3000 | 2999.8 | 598.8024 | 602.7 | 4.9773 | 0.99347 | 70 | 1.1667 | 0.13944 |  | Threshold (mV) | -142 | 2999.8 | 602.7
3100 | 3099.8 | 618.7625 | 622.85 | 4.9768 | 0.99337 | 91 | 1.5167 | 0.15899 |  |  |  | 3099.8 | 622.85
3200 | 3200 | 638.7226 | 643.05 | 4.9763 | 0.99327 | 128 | 2.1333 | 0.18856 |  | Scalar |  | 3200 | 643.05
3300 | 3300 | 658.6826 | 663.2 | 4.9759 | 0.99319 | 173 | 2.8833 | 0.21922 |  | Make & Model | CAEN N1145 | 3300 | 663.2
3400 | 3400 | 678.6427 | 683.45 | 4.9748 | 0.99297 | 211 | 3.5167 | 0.2421 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 683.45
3500 | 3499.8 | 698.6028 | 703.6 | 4.9741 | 0.99284 | 284 | 4.7333 | 0.28087 |  |  |  | 3499.8 | 703.6
3600 | 3599.8 | 718.5629 | 723.7 | 4.9742 | 0.99285 | 320 | 5.3333 | 0.29814 |  |  |  | 3599.8 | 723.7
3700 | 3699.6 | 738.523 | 743.9 | 4.9732 | 0.99266 | 400 | 6.6667 | 0.33333 |  | Summary |  | 3699.6 | 743.9
3800 | 3799.8 | 758.483 | 764.1 | 4.9729 | 0.9926 | 460 | 7.6667 | 0.35746 |  | V_Max (V) | 4899.6 | 3799.8 | 764.1
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 784.25 | 4.9726 | 0.99254 | 504 | 8.4 | 0.37417 |  | Vdrift_Max (V) | 4637.255 | 3899.8 | 784.25
4000 | 4000 | 798.4032 | 804.5 | 4.972 | 0.99242 | 600 | 10 | 0.40825 |  | I_Max (uA) | 986.65 | 4000 | 804.5
4100 | 4099.8 | 818.3633 | 824.7 | 4.9713 | 0.99227 | 646 | 10.7667 | 0.42361 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 | 4099.8 | 824.7
4200 | 4199.6 | 838.3234 | 844.9 | 4.9705 | 0.99212 | 676 | 11.2667 | 0.43333 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9632 | 4199.6 | 844.9
4300 | 4300 | 858.2834 | 865.15 | 4.9702 | 0.99206 | 770 | 12.8333 | 0.46248 |  | R_Diff (%) | 0.93365 | 4300 | 865.15
4400 | 4400 | 878.2435 | 885.4 | 4.9695 | 0.99192 | 832 | 13.8667 | 0.48074 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 23.9167 | 4400 | 885.4
4500 | 4499.8 | 898.2036 | 905.65 | 4.9686 | 0.99173 | 943 | 15.7167 | 0.51181 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.63136 | 4499.8 | 905.65
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 925.85 | 4.9682 | 0.99165 | 1030 | 17.1667 | 0.53489 |  |  |  | 4599.8 | 925.85
4700 | 4699.6 | 938.1238 | 946.05 | 4.9676 | 0.99154 | 1100 | 18.3333 | 0.55277 |  |  |  | 4699.6 | 946.05
4800 | 4799.6 | 958.0838 | 966.4 | 4.9665 | 0.99131 | 1253 | 20.8833 | 0.58996 |  |  |  | 4799.6 | 966.4
4900 | 4899.6 | 978.0439 | 986.65 | 4.9659 | 0.9912 | 1435 | 23.9167 | 0.63136 |  |  |  | 4899.6 | 986.65
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333