## Sheet4
QC4 HV test | [8 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 40 | 39.85 | 5.0088 | 1.0018 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 200 | 39.9
400 | 399.4 | 80 | 79.85 | 5.0019 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | Preamplifier |  | 399.6 | 79.8
600 | 599.6 | 120 | 119.9 | 5.0008 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | Make & Model | ORTEC | 599.6 | 119.8
800 | 799.6 | 160 | 159.95 | 4.9991 | 0.99981 | 0 | 0 | 0 |  | 142PC | 799.8 | 159.85
1000 | 999.6 | 200 | 200 | 4.998 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | Amplifier |  | 999.8 | 200
1200 | 1199.8 | 240 | 240.15 | 4.996 | 0.99921 | 0 | 0 | 0 | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.15
1400 | 1399.8 | 280 | 280.25 | 4.9948 | 0.99897 | 0 | 0 | 0 | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 280.25
1600 | 1599.8 | 320 | 320.45 | 4.9924 | 0.99847 | 0 | 0 | 0 | Fine Gain | 4.5 | 1599.8 | 320.45
1800 | 1799.8 | 360 | 360.6 | 4.9911 | 0.99823 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1799.6 | 360.7
2000 | 1999.8 | 400 | 400.8 | 4.9895 | 0.9979 | 0 | 0 | 0 | Int. Time (ns) | 500 | 1999.8 | 400.9
2200 | 2200 | 440 | 441.05 | 4.9881 | 0.99762 | 0 | 0 | 0 | Diff Time (ns) | 500 | 2199.8 | 441.15
2400 | 2399.8 | 480 | 481.3 | 4.9861 | 0.99722 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  |  | 2399.8 | 481.45
2600 | 2599.8 | 520 | 521.55 | 4.9848 | 0.99695 | 12 | 0.2 | 0.057735 | Discriminator |  | 2600 | 521.75
2800 | 2799.8 | 560 | 561.8 | 4.9836 | 0.99672 | 45 | 0.75 | 0.1118 | Make & Model | Lecroy | 2800 | 562.05
3000 | 2999.6 | 600 | 602.1 | 4.9819 | 0.99638 | 114 | 1.9 | 0.17795 | Threshold (mV) | -142 | 3000 | 602.4
3100 | 3099.8 | 620 | 622.3 | 4.9812 | 0.99624 | 126 | 2.1 | 0.18708 |  |  | 3100.2 | 622.55
3200 | 3200 | 640 | 642.4 | 4.9813 | 0.99626 | 178 | 2.9667 | 0.22236 | Scalar |  | 3200 | 642.05
3300 | 3300 | 660 | 662.55 | 4.9808 | 0.99615 | 231 | 3.85 | 0.25331 | Make & Model | CAEN N1145 | 3300 | 662.85
3400 | 3400 | 680 | 682.75 | 4.9799 | 0.99597 | 332 | 5.5333 | 0.30368 | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 683
3500 | 3499.8 | 700 | 702.9 | 4.9791 | 0.99582 | 417 | 6.95 | 0.34034 |  |  | 3500.2 | 703.2
3600 | 3599.8 | 720 | 723.05 | 4.9786 | 0.99573 | 458 | 7.6333 | 0.35668 |  |  | 3600.2 | 723.35
3700 | 3699.6 | 740 | 743.2 | 4.9779 | 0.99559 | 574 | 9.5667 | 0.3993 | Summary |  | 3700.2 | 743.55
3800 | 3799.8 | 760 | 763.45 | 4.9771 | 0.99543 | 600 | 10 | 0.40825 | V_Max (V) | 4899.6 | 3800.2 | 763.7
3900 | 3899.8 | 780 | 783.65 | 4.9765 | 0.99529 | 710 | 11.8333 | 0.4441 | Vdrift_Max (V) | 4637.725 | 3900.2 | 783.95
4000 | 3999.8 | 800 | 803.85 | 4.9758 | 0.99516 | 740 | 12.3333 | 0.45338 | I_Max (uA) | 986.75 | 4000.2 | 804.15
4100 | 4099.8 | 820 | 824.1 | 4.9749 | 0.99498 | 776 | 12.9333 | 0.46428 | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5 | 4100.2 | 824.35
4200 | 4199.6 | 840 | 844.35 | 4.9738 | 0.99475 | 878 | 14.6333 | 0.49385 | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.965 | 4200.2 | 844.6
4300 | 4300 | 860 | 864.65 | 4.9731 | 0.99462 | 984 | 16.4 | 0.52281 | R_Diff (%) | 0.70073 | 4300.2 | 864.8
4400 | 4399.8 | 880 | 884.9 | 4.9721 | 0.99442 | 1030 | 17.1667 | 0.53489 | SPR_Signal_Rate (Hz) | 34.75 | 4400.2 | 885.05
4500 | 4499.8 | 900 | 905.25 | 4.9708 | 0.99416 | 1104 | 18.4 | 0.55377 | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.76103 | 4500.2 | 905.3
4600 | 4599.8 | 920 | 925.55 | 4.9698 | 0.99396 | 1237 | 20.6167 | 0.58618 |  |  | 4600.2 | 925.55
4700 | 4699.6 | 940 | 945.9 | 4.9684 | 0.99368 | 1305 | 21.75 | 0.60208 |  |  | 4700.2 | 945.85
4800 | 4799.6 | 960 | 966.2 | 4.9675 | 0.9935 | 1533 | 25.55 | 0.65256 |  |  | 4800.2 | 966.25
4900 | 4899.6 | 980 | 986.75 | 4.9654 | 0.99308 | 2085 | 34.75 | 0.76103 |  |  | 4900.2 | 986.55