## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.01
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.9202 | 39.8 | 5.0151 | 1.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 199.6 | 39.8
400 | 399.4 | 79.8403 | 79.8 | 5.005 | 0.999 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier |  | 399.4 | 79.8
600 | 599.6 | 119.7605 | 119.85 | 5.0029 | 0.99859 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC | 599.6 | 119.85
800 | 799.8 | 159.6806 | 159.9 | 5.0019 | 0.99838 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142PC | 799.8 | 159.9
1000 | 999.6 | 199.6008 | 200 | 4.998 | 0.9976 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | Amplifier |  | 999.6 | 200
1200 | 1199.8 | 239.521 | 240.1 | 4.9971 | 0.99742 | 5 | 0.083333 | 0.037268 |  | Make & Model | ORTEC 474 | 1199.8 | 240.1
1400 | 1399.8 | 279.4411 | 280.25 | 4.9948 | 0.99697 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4 | 1399.8 | 280.25
1600 | 1599.8 | 319.3613 | 320.4 | 4.9931 | 0.99663 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5 | 1599.8 | 320.4
1800 | 1799.8 | 359.2814 | 360.55 | 4.9918 | 0.99637 | 20 | 0.33333 | 0.074536 |  |  |  | 1799.8 | 360.55
2000 | 1999.8 | 399.2016 | 400.75 | 4.9901 | 0.99604 | 11 | 0.18333 | 0.055277 |  | Int. Time (ns) | 500 | 1999.8 | 400.75
2200 | 2199.8 | 439.1218 | 440.95 | 4.9888 | 0.99576 | 19 | 0.31667 | 0.072648 |  | Diff Time (ns) | 500 | 2199.8 | 440.95
2400 | 2399.6 | 479.0419 | 481.2 | 4.9867 | 0.99535 | 10 | 0.16667 | 0.052705 |  |  |  | 2399.6 | 481.2
2600 | 2599.8 | 518.9621 | 521.45 | 4.9857 | 0.99515 | 13 | 0.21667 | 0.060093 |  | Discriminator |  | 2599.8 | 521.45
2800 | 2799.8 | 558.8822 | 561.65 | 4.985 | 0.995 | 23 | 0.38333 | 0.079931 |  | Make & Model | Lecroy | 2799.8 | 561.65
3000 | 2999.8 | 598.8024 | 601.9 | 4.9839 | 0.99479 | 42 | 0.7 | 0.10801 |  | Threshold (mV) | -142 | 2999.8 | 601.9
3100 | 3099.8 | 618.7625 | 622.05 | 4.9832 | 0.99465 | 46 | 0.76667 | 0.11304 |  |  |  | 3099.8 | 622.05
3200 | 3200 | 638.7226 | 642.2 | 4.9829 | 0.99459 | 64 | 1.0667 | 0.13333 |  | Scalar |  | 3200 | 642.2
3300 | 3300 | 658.6826 | 662.3 | 4.9826 | 0.99454 | 72 | 1.2 | 0.14142 |  | Make & Model | CAEN N1145 | 3300 | 662.3
3400 | 3400 | 678.6427 | 682.5 | 4.9817 | 0.99435 | 88 | 1.4667 | 0.15635 |  | Acquisition Time (s) | 60 | 3400 | 682.5
3500 | 3500 | 698.6028 | 702.65 | 4.9811 | 0.99424 | 102 | 1.7 | 0.16833 |  |  |  | 3500 | 702.65
3600 | 3599.8 | 718.5629 | 722.8 | 4.9804 | 0.99408 | 124 | 2.0667 | 0.18559 |  |  |  | 3599.8 | 722.8
3700 | 3699.6 | 738.523 | 742.9 | 4.9799 | 0.994 | 130 | 2.1667 | 0.19003 |  | Summary |  | 3699.6 | 742.9
3800 | 3799.8 | 758.483 | 763.1 | 4.9794 | 0.9939 | 138 | 2.3 | 0.19579 |  | V_Max (V) | 4899.6 | 3799.8 | 763.1
3900 | 3899.8 | 778.4431 | 783.3 | 4.9787 | 0.99375 | 147 | 2.45 | 0.20207 |  | Vdrift_Max (V) | 4633.26 | 3899.8 | 783.3
4000 | 3999.8 | 798.4032 | 803.5 | 4.978 | 0.99361 | 167 | 2.7833 | 0.21538 |  | I_Max (uA) | 985.8 | 3999.8 | 803.5
4100 | 4099.8 | 818.3633 | 823.75 | 4.977 | 0.99341 | 158 | 2.6333 | 0.2095 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.01 | 4099.8 | 823.75
4200 | 4199.6 | 838.3234 | 843.9 | 4.9764 | 0.9933 | 199 | 3.3167 | 0.23511 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9687 | 4199.6 | 843.9
4300 | 4299.8 | 858.2834 | 864.15 | 4.9758 | 0.99316 | 181 | 3.0167 | 0.22423 |  | R_Diff (%) | 0.82467 | 4299.8 | 864.15
4400 | 4399.8 | 878.2435 | 884.4 | 4.9749 | 0.99299 | 209 | 3.4833 | 0.24095 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 4.6 | 4399.8 | 884.4
4500 | 4499.8 | 898.2036 | 904.65 | 4.9741 | 0.99283 | 222 | 3.7 | 0.24833 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.27689 | 4499.8 | 904.65
4600 | 4599.8 | 918.1637 | 924.85 | 4.9736 | 0.99273 | 225 | 3.75 | 0.25 |  |  |  | 4599.8 | 924.85
4700 | 4699.6 | 938.1238 | 945.15 | 4.9723 | 0.99248 | 224 | 3.7333 | 0.24944 |  |  |  | 4699.6 | 945.15
4800 | 4799.6 | 958.0838 | 965.5 | 4.9711 | 0.99224 | 250 | 4.1667 | 0.26352 |  |  |  | 4799.6 | 965.5
4900 | 4899.6 | 978.0439 | 985.8 | 4.9702 | 0.99205 | 276 | 4.6 | 0.27689 |  |  |  | 4899.6 | 985.8
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333