## Sheet4
gap test: all gaps with GEMs unshorted | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 4.711
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199 | 42.4538 | 42.1 | 4.7268 | 1.0034 | 0 | 0 | 0
400 | 399 | 84.9077 | 84.4 | 4.7275 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.2 | 127.3615 | 126.65 | 4.7311 | 1.0043 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.4 | 169.8153 | 169.15 | 4.726 | 1.0032 | 1 | 0.016667 | 0.016667
1000 | 999.4 | 212.2692 | 211.5 | 4.7253 | 1.003 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Amplifier
1200 | 1199.6 | 254.723 | 253.9 | 4.7247 | 1.0029 | 49 | 0.81667 | 0.11667 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 297.1768 | 296.3 | 4.7236 | 1.0027 | 133 | 2.2167 | 0.19221 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.6 | 339.6307 | 338.76 | 4.7219 | 1.0023 | 311 | 5.1833 | 0.29392 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.6 | 382.0845 | 381.2 | 4.7209 | 1.0021 | 523 | 8.7167 | 0.38115
2000 | 1999.6 | 424.5383 | 423.7 | 4.7194 | 1.0018 | 713 | 11.8833 | 0.44503 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.6 | 466.9921 | 466.2 | 4.7181 | 1.0015 | 912 | 15.2 | 0.50332 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.6 | 509.446 | 508.6 | 4.718 | 1.0015 | 1071 | 17.85 | 0.54544
2600 | 2599.8 | 551.8998 | 551.1 | 4.7175 | 1.0014 | 1234 | 20.5667 | 0.58547 |  | Discriminator
2800 | 2799.6 | 594.3536 | 593.65 | 4.7159 | 1.001 | 1288 | 21.4667 | 0.59815 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 2999.8 | 636.8075 | 636.15 | 4.7156 | 1.001 | 1369 | 22.8167 | 0.61667 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3099.8 | 658.0344 | 657.4 | 4.7152 | 1.0009 | 1433 | 23.8833 | 0.63092
3200 | 3199.8 | 679.2613 | 678.7 | 4.7146 | 1.0008 | 1380 | 23 | 0.61914 |  | Scalar
3300 | 3299.6 | 700.4882 | 699.95 | 4.7141 | 1.0006 | 1452 | 24.2 | 0.63509 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3399.8 | 721.7151 | 721.2 | 4.7141 | 1.0007 | 1376 | 22.9333 | 0.61824 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499.6 | 742.9421 | 742.5 | 4.7133 | 1.0005 | 1504 | 25.0667 | 0.64636
3600 | 3599.8 | 764.169 | 763.8 | 4.713 | 1.0004 | 1509 | 25.15 | 0.64743
3700 | 3699.8 | 785.3959 | 785.1 | 4.7125 | 1.0003 | 1511 | 25.1833 | 0.64786
3800 | 3799.8 | 806.6228 | 806.45 | 4.7118 | 1.0002 | 1650 | 27.5 | 0.677
3900 | 3899.8 | 827.8497 | 827.8 | 4.711 | 1 | 1711 | 28.5167 | 0.6894
4000 | 4000 | 849.0766 | 849.15 | 4.7106 | 0.99991 | 1719 | 28.65 | 0.69101
4100 | 4100 | 870.3035 | 870.55 | 4.7097 | 0.99972 | 1808 | 30.1333 | 0.70868
4200 | 4200 | 891.5305 | 891.95 | 4.7088 | 0.99953 | 1794 | 29.9 | 0.70593
4300 | 4300 | 912.7574 | 913.4 | 4.7077 | 0.9993 | 1889 | 31.4833 | 0.72438
4400 | 4400.2 | 933.9843 | 934.9 | 4.7066 | 0.99907 | 2098 | 34.9667 | 0.7634
4500 | 4500.2 | 955.2112 | 956.4 | 4.7054 | 0.9988 | 2337 | 38.95 | 0.80571
4600 | 4600.2 | 976.4381 | 978 | 4.7037 | 0.99845 | 2702 | 45.0333 | 0.86635
4700 | 4700.2 | 997.665 | 999.8 | 4.7011 | 0.99791 | 2947 | 49.1167 | 0.90477
4800 |  | 1018.892 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
4900 |  | 1040.1189 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333