## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.8 | 40 | 39.9 | 5.0075 | 1.0015 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 80 | 79.85 | 5.0044 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.4 | 120 | 119.85 | 5.0013 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.6 | 160 | 159.9 | 5.0006 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.6 | 200 | 200 | 4.998 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 240.05 | 4.9981 | 0.99963 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 280 | 280.15 | 4.9959 | 0.99918 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320 | 320.35 | 4.9939 | 0.99878 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 360 | 360.5 | 4.9931 | 0.99861 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2000 | 2000 | 400 | 400.7 | 4.9913 | 0.99825 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 440.8 | 4.9905 | 0.99809 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 480 | 481 | 4.9892 | 0.99784 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2600 | 2599.6 | 520 | 521.2 | 4.9877 | 0.99754 | 3 | 0.05 | 0.028868 |  | Discriminator
2800 | 2799.4 | 560 | 561.45 | 4.986 | 0.9972 | 6 | 0.1 | 0.040825 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 2999.8 | 600 | 601.65 | 4.986 | 0.99719 | 39 | 0.65 | 0.10408 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3099 | 620 | 621.7 | 4.9847 | 0.99694 | 35 | 0.58333 | 0.098601
3200 | 3200 | 640 | 641.8 | 4.986 | 0.9972 | 58 | 0.96667 | 0.12693 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 661.9 | 4.9856 | 0.99713 | 83 | 1.3833 | 0.15184 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 682 | 4.9853 | 0.99707 | 102 | 1.7 | 0.16833 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 700 | 702.15 | 4.9847 | 0.99694 | 110 | 1.8333 | 0.1748
3600 | 3600 | 720 | 722.25 | 4.9844 | 0.99688 | 143 | 2.3833 | 0.1993
3700 | 3699.8 | 740 | 742.35 | 4.9839 | 0.99678 | 209 | 3.4833 | 0.24095 |  | Summary
3800 | 3799.8 | 760 | 762.45 | 4.9837 | 0.99673 | 214 | 3.5667 | 0.24381 |  | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3899.8 | 780 | 782.6 | 4.9831 | 0.99663 | 227 | 3.7833 | 0.25111 |  | Vdrift_Max (V) | 4627.62
4000 | 3999.8 | 800 | 802.65 | 4.9832 | 0.99665 | 255 | 4.25 | 0.26615 |  | I_Max (uA) | 984.6
4100 | 4099.8 | 820 | 822.8 | 4.9827 | 0.99655 | 314 | 5.2333 | 0.29533 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4199.8 | 840 | 843 | 4.982 | 0.99639 | 325 | 5.4167 | 0.30046 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9759
4300 | 4300 | 860 | 863.15 | 4.9818 | 0.99635 | 336 | 5.6 | 0.30551 |  | R_Diff (%) | 0.48294
4400 | 4399.8 | 880 | 883.35 | 4.9808 | 0.99616 | 368 | 6.1333 | 0.31972 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 22.4
4500 | 4499.8 | 900 | 903.55 | 4.9801 | 0.99603 | 367 | 6.1167 | 0.31929 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.61101
4600 | 4599.6 | 920 | 923.75 | 4.9793 | 0.99585 | 408 | 6.8 | 0.33665
4700 | 4699.8 | 940 | 944 | 4.9786 | 0.99572 | 580 | 9.6667 | 0.40139
4800 | 4800 | 960 | 964.35 | 4.9774 | 0.99549 | 909 | 15.15 | 0.50249
4900 | 4899.8 | 980 | 984.6 | 4.9764 | 0.99529 | 1344 | 22.4 | 0.61101
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333