## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.2 | 40 | 39.75 | 5.0113 | 1.0023 | 0 | 0 | 0
400 | 399.2 | 80 | 79.75 | 5.0056 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.2 | 120 | 119.75 | 5.0038 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.2 | 160 | 159.8 | 5.0013 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.4 | 200 | 199.9 | 4.9995 | 0.9999 | 1 | 0.016667 | 0.016667 |  | Amplifier
1200 | 1199.6 | 240 | 240 | 4.9983 | 0.99967 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.6 | 280 | 280.1 | 4.9968 | 0.99936 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 320 | 320.25 | 4.9955 | 0.99909 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.8 | 360 | 360.4 | 4.9939 | 0.99878 | 5 | 0.083333 | 0.037268
2000 | 1999.8 | 400 | 400.6 | 4.992 | 0.9984 | 9 | 0.15 | 0.05 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 440.7 | 4.9916 | 0.99832 | 17 | 0.28333 | 0.068718 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 480 | 480.9 | 4.9902 | 0.99805 | 28 | 0.46667 | 0.088192
2600 | 2599.8 | 520 | 521.05 | 4.9895 | 0.99791 | 34 | 0.56667 | 0.097183 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 561.3 | 4.9884 | 0.99768 | 69 | 1.15 | 0.13844 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000 | 600 | 601.45 | 4.9879 | 0.99759 | 110 | 1.8333 | 0.1748 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100 | 620 | 621.55 | 4.9875 | 0.99751 | 88 | 1.4667 | 0.15635
3200 | 3200 | 640 | 641.6 | 4.9875 | 0.99751 | 110 | 1.8333 | 0.1748 |  | Scalar
3300 | 3300 | 660 | 661.7 | 4.9872 | 0.99743 | 142 | 2.3667 | 0.19861 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 681.8 | 4.9868 | 0.99736 | 135 | 2.25 | 0.19365 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 700 | 701.95 | 4.9861 | 0.99722 | 172 | 2.8667 | 0.21858
3600 | 3600 | 720 | 722.05 | 4.9858 | 0.99716 | 198 | 3.3 | 0.23452
3700 | 3700 | 740 | 742.15 | 4.9855 | 0.9971 | 169 | 2.8167 | 0.21667 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 762.25 | 4.9852 | 0.99705 | 200 | 3.3333 | 0.2357 |  | V_Max (V) | 4900.2
3900 | 3900 | 780 | 782.4 | 4.9847 | 0.99693 | 204 | 3.4 | 0.23805 |  | Vdrift_Max (V) | 4627.62
4000 | 4000 | 800 | 802.45 | 4.9847 | 0.99695 | 233 | 3.8833 | 0.25441 |  | I_Max (uA) | 984.6
4100 | 4099.8 | 820 | 822.6 | 4.984 | 0.99679 | 220 | 3.6667 | 0.24721 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200 | 840 | 842.8 | 4.9834 | 0.99668 | 232 | 3.8667 | 0.25386 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9769
4300 | 4300 | 860 | 863 | 4.9826 | 0.99652 | 258 | 4.3 | 0.26771 |  | R_Diff (%) | 0.46134
4400 | 4400 | 880 | 883.2 | 4.9819 | 0.99638 | 260 | 4.3333 | 0.26874 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 9.8
4500 | 4500 | 900 | 903.4 | 4.9812 | 0.99624 | 285 | 4.75 | 0.28137 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.40415
4600 | 4600 | 920 | 923.65 | 4.9802 | 0.99605 | 301 | 5.0167 | 0.28916
4700 | 4700 | 940 | 943.85 | 4.9796 | 0.99592 | 298 | 4.9667 | 0.28771
4800 | 4800.2 | 960 | 964.2 | 4.9784 | 0.99569 | 397 | 6.6167 | 0.33208
4900 | 4900.2 | 980 | 984.6 | 4.9768 | 0.99537 | 588 | 9.8 | 0.40415
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333