## Sheet4
QC4 HV test | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.4 | 40 | 39.75 | 5.0164 | 1.0033 | 0 | 0 | 0
400 | 399.4 | 80 | 79.75 | 5.0082 | 1.0016 | 0 | 0 | 0 |  | Preamplifier
600 | 599.6 | 120 | 119.8 | 5.005 | 1.001 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 142PC
800 | 799.6 | 160 | 159.85 | 5.0022 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142 PC
1000 | 999.8 | 200 | 199.95 | 5.0003 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 240 | 240.05 | 4.9981 | 0.99963 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1399.8 | 280 | 280.1 | 4.9975 | 0.9995 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.6 | 320 | 320.25 | 4.9948 | 0.99897 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1799.6 | 360 | 360.4 | 4.9933 | 0.99867 | 1 | 0.016667 | 0.016667
2000 | 1999.8 | 400 | 400.6 | 4.992 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 440 | 440.75 | 4.991 | 0.99821 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 480 | 481 | 4.9892 | 0.99784 | 0 | 0 | 0
2600 | 2600 | 520 | 521.25 | 4.988 | 0.9976 | 0 | 0 | 0 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 560 | 561.5 | 4.9866 | 0.99733 | 6 | 0.1 | 0.040825 |  | Make & Model | LRS 620CL
3000 | 3000 | 600 | 601.75 | 4.9855 | 0.99709 | 15 | 0.25 | 0.06455 |  | Threshold (mV) | 140
3100 | 3100.2 | 620 | 621.9 | 4.985 | 0.99701 | 17 | 0.28333 | 0.068718
3200 | 3200 | 640 | 641.95 | 4.9848 | 0.99696 | 17 | 0.28333 | 0.068718 |  | Scalar
3300 | 3299.8 | 660 | 662.1 | 4.9838 | 0.99677 | 31 | 0.51667 | 0.092796 |  | Make & Model | Caen N145
3400 | 3400 | 680 | 682.25 | 4.9835 | 0.9967 | 25 | 0.41667 | 0.083333 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3500 | 700 | 702.45 | 4.9826 | 0.99651 | 55 | 0.91667 | 0.1236
3600 | 3600 | 720 | 722.55 | 4.9824 | 0.99647 | 54 | 0.9 | 0.12247
3700 | 3700 | 740 | 742.75 | 4.9815 | 0.9963 | 58 | 0.96667 | 0.12693 |  | Summary
3800 | 3800 | 760 | 762.9 | 4.981 | 0.9962 | 71 | 1.1833 | 0.14044 |  | V_Max (V) | 4899.8
3900 | 3900 | 780 | 783.3 | 4.9789 | 0.99579 | 69 | 1.15 | 0.13844 |  | Vdrift_Max (V) | 4634.2
4000 | 4000 | 800 | 803.25 | 4.9798 | 0.99595 | 82 | 1.3667 | 0.15092 |  | I_Max (uA) | 986
4100 | 4099.8 | 820 | 823.6 | 4.9779 | 0.99558 | 233 | 3.8833 | 0.25441 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5
4200 | 4200 | 840 | 843.75 | 4.9778 | 0.99556 | 155 | 2.5833 | 0.2075 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.969
4300 | 4299.8 | 860 | 864 | 4.9766 | 0.99532 | 120 | 2 | 0.18257 |  | R_Diff (%) | 0.61919
4400 | 4400 | 880 | 884.25 | 4.976 | 0.99519 | 342 | 5.7 | 0.30822 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 14.6333
4500 | 4500 | 900 | 904.5 | 4.9751 | 0.99502 | 234 | 3.9 | 0.25495 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.49385
4600 | 4599.8 | 920 | 924.8 | 4.9738 | 0.99477 | 188 | 3.1333 | 0.22852
4700 | 4700 | 940 | 945.3 | 4.972 | 0.99439 | 319 | 5.3167 | 0.29768
4800 | 4800 | 960 | 965.4 | 4.972 | 0.99441 | 370 | 6.1667 | 0.32059
4900 | 4899.8 | 980 | 986 | 4.9694 | 0.99387 | 878 | 14.6333 | 0.49385
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333